多路辐射连续监测系统

[image: image1.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.banmudi.com.cn/jbdns/pic/200901151231996170343.png" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]



1．监测系统操作监视控制器、探测器、备用电源组成。探测器最多可接127个，探测器和操作台之间采用RS485进行通讯。

[image: image3.jpg]



操作监视控制器
 
2．探测器安装在监视现场，负责对同位素现场的辐射剂量水平的信息的连续采集，并将采集数据通过485总线发送给控制器。

3．控制器负责对每个探测器所采集的剂量数据进行分析。如发现异常，立即发出报警。

4．控制器由微处理器、键盘、显示器组成，能循环显示每个探测器的工作状态，显示工作场所的γ辐射剂量率水平。并能分开设置各个探测器的报警阈值。

5．异常报警功能

    泄露报警，当现场辐射水平高于设定值时发出报警。
    当探测器发生故障，或探测器与控制器断开时发出探测器故障报警

6．系统还能对异常报警数据进行存储、打印或传给上位机，方便用户查询。

7．本系统可根据用户要求作特别的定制。

[image: image4.png]


  技术指标：（具体指标可根据用户要求随探头型号而定）

   [image: image5.png]


   能量域：<35Kev                             
   [image: image6.png]


   测量范围：0.01～2000.00µSv/h
   [image: image7.png]


   能量范围：35Kev～3Mev                 
   [image: image8.png]


   相对基本误差：≤±10%               
   [image: image9.png]


  读数显示：剂量率：µSv/h

JB401系列探测器主要技术指标（点化钠晶体）
型号              灵敏度（1μSv/h）   测量范围(μSv/h)      响应时间（s）   应用场所
JB401-202S     ≥70cps                    0.01~2000.00                5              环境级现场监测
JB401-401S     ≥350cps                  0.01~400.00                  3 
JB401-201S     ≥700cps                  0.01~200.00                  2 
JB401-101S     ≥1000cps                0.01~100.00                  1 
JB401-501G     ≥0.8cps                  0.1~500.0                      5             低辐射剂量率水平
JB401-152G     ≥0.13cps                0.1~1500.0                   10            中辐射剂量率水平
JB401-103G     ≥0.03cps                0.1~10000.0                  20           高辐射剂量率水平
注：
 探测器内部设有剂量率过载保护电路，当辐射剂量率超过有效测量范围时，探头给出过载指示信号，并保护探头探测元件，避免损坏。(
 也可根据用户特定要求定制符合探头，来扩大探头测量范围。(
